## Specifikace mamo
Specifikace požadavků na úroveň technických parametrů pro mamografický diagnostický/screeningový komplet
Společnost předkládající nabídku
Sídlo společnosti předkládající nabídku
Mamografický přístroj předložený v nabídce, uveďte typové označení
Výrobce mamografického přístroje
Předmětem veřejné zakázky, je komplet mamografického přístroje včetně příslušenství a diagnostické stanice, který v plném rozsahu naplňuje požadavky na poskytování diagnostických a screeningových vyšetření a disponuje rozšiřitelností v pozdější době o diagnostické zobrazovací postupy 3D Tomosyntéza a sterotaktické vyšetření 2D
Definice požadavku | Parametr požadavku | Naplnění požadavku v nabídce | Závažnost požadavku
1) Tělo mamografického přístroje a jeho základní mechanické parametry:
Pevně ukotvené tělo přístroje k podlaze | Ano |  | Musí být naplněn
Vertikální pohyb akvizičního ramene (mm) | min. 55 cm |  | Musí být naplněn
Rozsah rotace akvizičního ramene (st.) | min. +180°/ -135° |  | Musí být naplněn
Digitální Indikace úhlu rotace | Ano |  | Musí být naplněn
Uživatelsky přednastavené úhlové pozice pro automatické nastavení takto definované úhlové polohy akvizičního ramene | Ano |  | Musí být naplněn
Vzdálenost akviziční plochy detektoru k ohnisku rentgenky „SID“ (mm) | min. 65 cm |  | Musí být naplněn
Manuální komprese prsu se zobrazením síly komprese na displeji umístěném na těle mamografu | Ano |  | Musí být naplněn
Motorizovaná automatická komprese prsu se zobrazením síly komprese na displeji umístěném na těle mamografu | Ano |  | Musí být naplněn
Maximální dosažitelná síla komprese (N) (může být vybavena motorizovaně nebo manuálně) | min. 200 N |  | Musí být naplněn
Zobrazení tloušťky komprese prsu na displeji umístěném na těle mamografu | Ano |  | Musí být naplněn
Manuální dekomprese po ukončení expozice | Ano |  | Musí být naplněn
Automatická dekomprese po ukončení expozice | Ano |  | Musí být naplněn
Dva nezávislé nožní spínače pro ovládání funkce komprese a vertikálního pohybu | Ano |  | Musí být naplněn
Obličejový štít pro oddělení pacienta od ramene rentgenky | Ano |  | Musí být naplněn
2) Detektor mamografického přístroje
Použitá technologie konverze Přímá konverze nebo Nepřímá konverze | Uveďte druh použité konverze |  | Musí být naplněn
Velikost aktivní části akvizičního pole detektoru | min. 23 cm x 29 cm |  | Musí být naplněn
Velikost jednoho akvizičního bodu "pixelu" | max. 100 μm |  | Musí být naplněn
3) Vysokofrekvenční generátor, rentgenka, filtrace a kolimace mamografického přístroje
Generátor musí být umístěn v gantry mamografu | Ano |  | Musí být naplněn
Maximální výkon generátoru | min. 3 kW |  | Musí být naplněn
Maximální dosažitelná hodnota mAs pro klinickou expozici | min. 500 mAs |  | Musí být naplněn
Maximální volitelné napětí pro klinickou akvizici | 35 kV |  | Musí být naplněn
Tepelná kapacita anody rentgenky | min. 160 kHU |  | Musí být naplněn
Rychlost rotace anody rentgenky | min. 8800 ot/min |  | Musí být naplněn
Velikost malého ohniska | max. 0,1mm |  | Musí být naplněn
Velikost velkého ohniska | max. 0,3mm |  | Musí být naplněn
Manuální kolimace svazku | Ano |  | Musí být naplněn
Automatická kolimace svazku | Ano |  | Musí být naplněn
Filtrace rentgenového svazku "uveďte typy materiálů filtrace", přístroj musí mít minimálně dva druhy materiálů filtrů pro standardní snímkování | min. Rh nebo Mo nebo Ag |  | Musí být naplněn
Světelné pole, které obsluze vyznačuje akviziční oblast ozáření | Ano |  | Musí být naplněn
4) Akviziční stanice mamografického přístroje
Samostatně stojící akviziční stanice kotvená k podlaze uvnitř vyšetřovny mamografu | Ano |  | Musí být naplněn
Ochrana obsluhy integrovaným sklem s odpovídajícím Pb ekvivalentem pro dodržení radiační ochrany obsluhy dle předpisů ČR | Ano |  | Musí být naplněn
Monitor pro náhled aktuálně provedeného snímku ( uveďte úhlopříčku v " a rozlišení v MPix), monitor může být totožný s monitorem pro nastavení akvizičních parametrů, ale musí plnit uvedený požadavek velikosti a rozlišení | min.21" s rozlišením min. 2Mpix |  | Musí být naplněn
Monitor pro nastavení demografických a akvizičních parametrů, pokud akviziční systém vyžaduje pro zobrazení a správu těchto dat samostatný monitor, který nemá parametry monitoru požadovaného v předcházejícím řádku Minimální velikost úhlopříčky ( uveďte úhlopříčku v ") | min. 19" |  | Musí být naplněn
Nastavení expozičních parametrů
manuální | Ano |  | Musí být naplněn
automatické | Ano |  | Musí být naplněn
Automatické řízení expozice na základě vícebodového, nebo celoplošného měření | Ano |  | Musí být naplněn
SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | Ano |  | Musí být naplněn
Požadavky na DICOM, systém musí být vybaven minimálně následujícími funkcionalitami
Storage | Ano |  | Musí být naplněn
Query/Retrieve | Ano |  | Musí být naplněn
Worklist | Ano |  | Musí být naplněn
Radiation Dose SR | Ano |  | Musí být naplněn
Systém musí být vybaven protokoly pro snímkováví prsou s implantáty | Ano |  | Musí být naplněn
Kapacita pro uložení snímků na interním pevném disku počítače (počet snímků) | min. 15 000 snímků |  | Musí být naplněn
5) Příslušenství mamografického přístroje
Vyšetřovací ploché kompresní desky z transparentního materiálu
pro malá prsa cca. 19cm x 23cm | Ano |  | Musí být naplněn
pro velká prsa cca. 24 cm x 29 cm | Ano |  | Musí být naplněn
Kompresní desky určené pro cílená vyšetření „bodová komprese“ | Ano |  | Musí být naplněn
Kompresní desky určené pro zobrazení se zvětšením, včetně zvětšovacího tubusu pro zvětšení 1.5x (1.6x) | Ano |  | Musí být naplněn
6) Požadavky - na budoucí rozšiřitelnost mamografického přístroje o diagnostické možnosti
Mamograf je hardverově v základní konfiguraci vybaven prostředky pro tomosyntézu a je tedy možno ho později rozšířit o tuto funkci pouhým doinstalováním software a příslušného licenčního kódu, bez nutnosti doplnění, nebo případné modifikace hardware mamografu? | Ano |  | Musí být naplněn
Schopnost doplnění mamografického systému o 2D stereotaktický bioptický systém | Ano |  | Musí být naplněn
7) Diagnostická stanice pro hodnocení
Jedna dedikovaná diagnostická pracovní stanice určená pro vyhodnocení snímků u screeningové a diagnostické mamografie, | Ano |  | Musí být naplněn
Operační systém "OS" diagnostické stanice, musí naplňovat požadavky autority "Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB", musí se jednat o aktuální verzi OS, který má zajištěny jak bezpečnostní ta funkční aktualizace přímo výrobcem ( uveďte název a verzi operačního systému) | Operační systém a verze |  | Musí být naplněn
Počítač na bázi PC, který bude disponovat dostatečným výkonem jak výpočetním, tak i grafickým, aby byla zajištěna komfortní práce odborného lékaře při prohlížení a zpracování diagnostických a screeningových vyšetření | Ano |  | Musí být naplněn
Monitory pro diagnostiku
musí být certifikovaný pro mamografickou diagnostiku | Ano |  | Musí být naplněn
úhlopříčka diagnostických/ého monitorů / monitoru | min. dva min.21" nebo jeden min. 30" |  | Musí být naplněn
počet bodů (pixelů) v aktivní ploše diagnostických/ého monitoru, údaj pro dva monitory 2x21" nebo 1x 30" | min 2x5Mpix nebo min. 1x12 Mpix |  | Musí být naplněn
v případě 30" monitoru možnost rozdělení na dvě samostatné zobrazovací plochy , každá pro samostatný vstup obrazového signálu | 2 x 6Mpix |  | Musí být naplněn
grafická karta určená pro nabízený diagnostické/ký monitor a mamografii | Ano |  | Musí být naplněn
Monitor pro ovládání stanice ( uveďte úhlopříčku v ") | min 15" |  | Musí být naplněn
Monitor pro popis v informačním systému polikliniky ( uveďte úhlopříčku v ") | min. 15" |  | Musí být naplněn
Specializovaná klávesnice pro mamografii | Ano |  | Musí být naplněn
Softwarové vybavení diagnostické stanice musí zajišťovat následující minimální rozsah funkcípro prohlížení a zpracování snímků:
prohlížení nových snímků, včetně porovnávání se snímky předchozích vyšetření téže pacientky | Ano |  | Musí být naplněn
automatické nastavení velikosti zobrazení snímku; zvětšení; lupa | Ano |  | Musí být naplněn
inverzní zobrazení snímku; změna nastavení úrovně okna | Ano |  | Musí být naplněn
základní měření; možnost doplnění snímku anotacemi | Ano |  | Musí být naplněn
zobrazení kontrolního ultrazvukového snímku | Ano |  | Musí být naplněn
možnost nastavení protokolů zobrazení snímků vyšetření | Ano |  | Musí být naplněn
podpora parametrického volání a otevření vyšetření pacienta z RIS zadavatele zda systém dokáže přijmout parametrické volání a na základě něj otevřít příslušnou studii definovanou v parametrech volání | Ano |  | Musí být naplněn
automatické načtení snímků pacientky z předchozích vyšetření | Ano |  | Musí být naplněn
Diagnostická pracovní stanice musí být otevřena pro instalace a provozování software jiných dodavatelů, jako je například software pro antivirovou ochranu, software informačního systému určeného pro administraci a popis pacientů (RIS). | Ano |  | Musí být naplněn
Dicom 3.0 komunikace | Ano |  | Musí být naplněn
8) Ostatní požadavky na plnění veřejné zakázky
Provedení deinstalace a ekologická likvidace stávající technologie mamografického přístroje (bude vydán protokol o ekologické likvidaci) | Ano |  | Musí být naplněn
Příprava stávajícího pracoviště pro instalaci nového mamografického přístroje, včetně provedení úprav kabelových kanálů (pokud je potřebné) a pokládky nové antistatické podlahy, dodávka nového rozvaděče pro připojení mamografu (pokud je potřebné) | Ano |  | Musí být naplněn
Instalace nového mamografického přístroje na pracovišti, včetně napojení komunikací na pacientský informační systém polikliniky, PACS polikliniky, DICOM Worklist a vzdálené pracoviště FN Plzeň | Ano |  | Musí být naplněn
Provedení elektrické revize a přejímací zkoušky (včetně předání závěrečných protokolů měření) | Ano |  | Musí být naplněn
Provedení odborného školení personálu | Ano |  | Musí být naplněn
Uvedení do rutinního provozu (protokolární předání nového mamografického kompletu) | Ano |  | Musí být naplněn
Záruka na předmět plnění je požadována v délce nejméně 36 měsíců a musí obsahovat všechny náklady spojené s prováděním záručního servisu, všechny náhradní díly bez výjimky (včetně rentgenky i detektoru), a také veškeré roční preventivní prohlídky předepsané výrobcem, BTK jednkrát ročně, ZDS jedenkrat ročně, el.revizi jedenkrát ročně. | 36 měsíců |  | Musí být naplněn
Prohlašuji, jako účastník předmětné veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem, které jsou uvedeny v produktových datech výrobce k nabízenému přístrojovému vybavení.
V: |  | Dne:
Jméno a podpis odpovědného zástupce společnosti předkládající nabídku
jméno odpovědné osoby